## หน้าปก-Cover
การวิเคราะห์ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (Lab Safety Analysis, LSA)
ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ / ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโครงสร้าง (Material Testing / Structural Lab)
รายวิชา 50523267 Material Testing Laboratory · ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ขอบเขต / Scope | การทดสอบวัสดุ 12 รายการ (T02–T13) ตามแผนการสอน
วิธีการ / Method | JSA ประยุกต์: แตกขั้นตอน → ระบุอันตราย → ประเมิน L×S → มาตรการควบคุม → ความเสี่ยงคงเหลือ
อ้างอิง / References | ESPREL (วช.), ABET EAC Criterion 6, มาตรฐานทดสอบวัสดุ (มอก./ASTM/BS), JSA/JHA
เครื่องมือหลัก / Main equipment | Universal Testing Machine (UTM), เครื่องทดสอบแรงกระแทกแบบลูกตุ้ม, เครื่องทดสอบแรงบิด, เตาอบ
จัดทำโดย / Prepared by | ____________________ วันที่: __________
อนุมัติโดย / Approved by | หัวหน้าภาควิชาฯ ____________________ วันที่: __________
หมายเหตุ / Note | ค่า L×S และมาตรการเป็นค่าตั้งต้นตามหลักความปลอดภัยงานทดสอบวัสดุ โปรดทบทวนให้ตรงกับเครื่องมือและขั้นตอนจริงก่อนประกาศใช้

## Risk Matrix
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง / Risk Assessment Criteria (L × S)
L \ S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
1–4 | ต่ำ / Low
5–9 | ปานกลาง / Medium
10–14 | สูง / High
15–25 | สูงมาก / Extreme

## 00-ทั่วไป General
อันตรายทั่วไป — ห้องทดสอบวัสดุ (ใช้ร่วมทุกการทดสอบ) General Hazards — Material Testing Lab (all tests)
อุปกรณ์/สถานี: ทั่วไป: UTM / เครื่องทดสอบ / การยกชิ้นงาน ¦ เอกสารอ้างอิง: ESPREL (วช.), ABET EAC Criterion 6, JSA/JHA
ลำดับ No. | ขั้นตอนการทำงาน Task Step | อันตราย / เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ Hazard / Undesired Event | ผลที่อาจตามมา Potential Consequence | โอกาส L | ความรุนแรง S | ความเสี่ยง R=L×S | มาตรการควบคุม Control Measures | อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) | โอกาส L | ความรุนแรง S | ความเสี่ยง R=L×S | ผู้รับผิดชอบ Responsible
1 | เคลื่อนย้าย/จัดเตรียมชิ้นทดสอบ (เหล็กเส้น แผ่นเหล็ก ไม้ อิฐ) Move & prepare specimens (rebar, steel, timber, brick) | ยกของหนัก ท่าทางไม่ถูกต้อง / ขอบคม ครีบโลหะ Manual handling; sharp edges & burrs | ปวดหลัง, บาดมือ Back strain, hand cuts | 3 | 2 |  | ยก 2 คนหากหนัก ย่อเข่าหลังตรง, ใช้รถเข็น, ลบครีบ/สวมถุงมือ, จัดวางเป็นระเบียบ Team lift, trolley, deburr, gloves, good housekeeping | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 2 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
2 | ติดตั้งชิ้นงานเข้าหัวจับ/แท่นกด และเลื่อนครอสเฮด Mount specimen in grips/platens; move crosshead | มือ/นิ้วถูกหนีบที่หัวจับ แท่นกด หรือครอสเฮดเลื่อน Pinch/crush at grips, platens, moving crosshead | นิ้ว-มือถูกบด บาดเจ็บสาหัส Fingers/hands crushed | 3 | 4 |  | มือพ้นจุดหนีบก่อนเดินเครื่อง, เดินครอสเฮดด้วยความเร็วต่ำ, มีปุ่มหยุดฉุกเฉิน (E-stop), หนึ่งคนคุมแผงควบคุม Hands clear before motion, jog at low speed, E-stop available, single operator at controls | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 4 |  | ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
3 | เปิด/ใช้งานเครื่องทดสอบ (ระบบไฮดรอลิก/ไฟฟ้า) Operate testing machine (hydraulic/electric) | ไฟฟ้าดูด / น้ำมันไฮดรอลิกแรงดันสูงรั่วหรือสายแตก Electric shock; high-pressure hydraulic leak/burst | ไฟดูด, น้ำมันฉีดเข้าผิวหนัง/ตา Electrocution, oil injection injury | 2 | 4 |  | ต่อสายดิน/RCD, ตรวจสายไฮดรอลิกก่อนใช้, ไม่ใช้เกินพิกัดเครื่อง, บำรุงรักษาตามรอบ Earth/RCD, inspect hydraulic hoses, stay within machine rating, scheduled maintenance | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 4 |  | ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
4 | ขณะให้แรงจนชิ้นงานวิบัติ (เสียงดัง) During loading to failure (loud noise) | เสียงดังจากการแตกหัก/การปลดแรง Loud noise at fracture | สูญเสียการได้ยินชั่วคราว/รำคาญ Temporary hearing loss | 3 | 2 |  | สวมที่อุดหูเมื่อทดสอบชิ้นงานกำลังสูง, จำกัดจำนวนคนรอบเครื่อง Wear ear plugs for high-load tests, limit people near machine | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 2 | 1 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
5 | ทำความสะอาดและจัดเก็บชิ้นงานหลังทดสอบ Clean up & store specimens after test | เศษวัสดุคม/ชิ้นงานหักหล่น Sharp debris, dropped broken pieces | บาดมือ, ของหล่นทับเท้า Cuts, foot injury | 2 | 2 |  | ปิดเครื่องก่อนเก็บชิ้นงาน, เก็บเศษด้วยแปรง ไม่ใช้มือเปล่า, ทิ้งในภาชนะที่กำหนด Power off first, sweep debris (not bare hands), dispose in bins | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 2 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ

## T02
T02: แรงดึงลวดอัดแรง/สเตรนด์/ตะแกรงลวด T02: Tensile: Prestressing Wire/Strand/Wire Mesh
อุปกรณ์/สถานี: เครื่อง UTM + หัวจับลวดอัดแรง ¦ เอกสารอ้างอิง: ESPREL (วช.), ABET EAC Criterion 6, JSA/JHA
ลำดับ No. | ขั้นตอนการทำงาน Task Step | อันตราย / เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ Hazard / Undesired Event | ผลที่อาจตามมา Potential Consequence | โอกาส L | ความรุนแรง S | ความเสี่ยง R=L×S | มาตรการควบคุม Control Measures | อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) | โอกาส L | ความรุนแรง S | ความเสี่ยง R=L×S | ผู้รับผิดชอบ Responsible
1 | เคลื่อนย้าย/จัดเตรียมชิ้นทดสอบ (เหล็กเส้น แผ่นเหล็ก ไม้ อิฐ) Move & prepare specimens (rebar, steel, timber, brick) | ยกของหนัก ท่าทางไม่ถูกต้อง / ขอบคม ครีบโลหะ Manual handling; sharp edges & burrs | ปวดหลัง, บาดมือ Back strain, hand cuts | 3 | 2 |  | ยก 2 คนหากหนัก ย่อเข่าหลังตรง, ใช้รถเข็น, ลบครีบ/สวมถุงมือ, จัดวางเป็นระเบียบ Team lift, trolley, deburr, gloves, good housekeeping | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 2 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
2 | ติดตั้งชิ้นงานเข้าหัวจับ/แท่นกด และเลื่อนครอสเฮด Mount specimen in grips/platens; move crosshead | มือ/นิ้วถูกหนีบที่หัวจับ แท่นกด หรือครอสเฮดเลื่อน Pinch/crush at grips, platens, moving crosshead | นิ้ว-มือถูกบด บาดเจ็บสาหัส Fingers/hands crushed | 3 | 4 |  | มือพ้นจุดหนีบก่อนเดินเครื่อง, เดินครอสเฮดด้วยความเร็วต่ำ, มีปุ่มหยุดฉุกเฉิน (E-stop), หนึ่งคนคุมแผงควบคุม Hands clear before motion, jog at low speed, E-stop available, single operator at controls | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 4 |  | ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
3 | เปิด/ใช้งานเครื่องทดสอบ (ระบบไฮดรอลิก/ไฟฟ้า) Operate testing machine (hydraulic/electric) | ไฟฟ้าดูด / น้ำมันไฮดรอลิกแรงดันสูงรั่วหรือสายแตก Electric shock; high-pressure hydraulic leak/burst | ไฟดูด, น้ำมันฉีดเข้าผิวหนัง/ตา Electrocution, oil injection injury | 2 | 4 |  | ต่อสายดิน/RCD, ตรวจสายไฮดรอลิกก่อนใช้, ไม่ใช้เกินพิกัดเครื่อง, บำรุงรักษาตามรอบ Earth/RCD, inspect hydraulic hoses, stay within machine rating, scheduled maintenance | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 4 |  | ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
4 | ขณะให้แรงจนชิ้นงานวิบัติ (เสียงดัง) During loading to failure (loud noise) | เสียงดังจากการแตกหัก/การปลดแรง Loud noise at fracture | สูญเสียการได้ยินชั่วคราว/รำคาญ Temporary hearing loss | 3 | 2 |  | สวมที่อุดหูเมื่อทดสอบชิ้นงานกำลังสูง, จำกัดจำนวนคนรอบเครื่อง Wear ear plugs for high-load tests, limit people near machine | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 2 | 1 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
5 | ทำความสะอาดและจัดเก็บชิ้นงานหลังทดสอบ Clean up & store specimens after test | เศษวัสดุคม/ชิ้นงานหักหล่น Sharp debris, dropped broken pieces | บาดมือ, ของหล่นทับเท้า Cuts, foot injury | 2 | 2 |  | ปิดเครื่องก่อนเก็บชิ้นงาน, เก็บเศษด้วยแปรง ไม่ใช้มือเปล่า, ทิ้งในภาชนะที่กำหนด Power off first, sweep debris (not bare hands), dispose in bins | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 2 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
6 | ดึงลวดอัดแรง/สเตรนด์/ตะแกรงลวด จนขาด (พลังงานสะสมสูง) Tensile test of prestressing wire/strand/mesh to rupture (high stored energy) | ลวดขาดแล้วดีดสะบัด (whip) หรือหลุดจากหัวจับด้วยความเร็วสูง Wire snaps & whips, or slips from grips at high speed | ถูกลวดฟาดบาดเจ็บสาหัส/บาดเจ็บที่ตา Struck by whipping wire, serious/eye injury | 3 | 5 |  | ติดตั้งแผงกั้น/ตู้ครอบรอบบริเวณดึง, ห้ามยืนแนวเดียวกับลวด, ตรวจการจับยึดให้แน่น, ใช้กระบังหน้า, กันคนออกนอกเขต Guard/enclosure around test zone, never stand in line with wire, verify grip seating, face shield, exclusion zone | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 5 |  | ผู้ควบคุมปฏิบัติการ

## T03
T03: แรงดึงเหล็กเสริม T03: Tensile Test of Reinforcing Steel
อุปกรณ์/สถานี: เครื่อง UTM + หัวจับ ¦ เอกสารอ้างอิง: ESPREL (วช.), ABET EAC Criterion 6, JSA/JHA
ลำดับ No. | ขั้นตอนการทำงาน Task Step | อันตราย / เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ Hazard / Undesired Event | ผลที่อาจตามมา Potential Consequence | โอกาส L | ความรุนแรง S | ความเสี่ยง R=L×S | มาตรการควบคุม Control Measures | อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) | โอกาส L | ความรุนแรง S | ความเสี่ยง R=L×S | ผู้รับผิดชอบ Responsible
1 | เคลื่อนย้าย/จัดเตรียมชิ้นทดสอบ (เหล็กเส้น แผ่นเหล็ก ไม้ อิฐ) Move & prepare specimens (rebar, steel, timber, brick) | ยกของหนัก ท่าทางไม่ถูกต้อง / ขอบคม ครีบโลหะ Manual handling; sharp edges & burrs | ปวดหลัง, บาดมือ Back strain, hand cuts | 3 | 2 |  | ยก 2 คนหากหนัก ย่อเข่าหลังตรง, ใช้รถเข็น, ลบครีบ/สวมถุงมือ, จัดวางเป็นระเบียบ Team lift, trolley, deburr, gloves, good housekeeping | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 2 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
2 | ติดตั้งชิ้นงานเข้าหัวจับ/แท่นกด และเลื่อนครอสเฮด Mount specimen in grips/platens; move crosshead | มือ/นิ้วถูกหนีบที่หัวจับ แท่นกด หรือครอสเฮดเลื่อน Pinch/crush at grips, platens, moving crosshead | นิ้ว-มือถูกบด บาดเจ็บสาหัส Fingers/hands crushed | 3 | 4 |  | มือพ้นจุดหนีบก่อนเดินเครื่อง, เดินครอสเฮดด้วยความเร็วต่ำ, มีปุ่มหยุดฉุกเฉิน (E-stop), หนึ่งคนคุมแผงควบคุม Hands clear before motion, jog at low speed, E-stop available, single operator at controls | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 4 |  | ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
3 | เปิด/ใช้งานเครื่องทดสอบ (ระบบไฮดรอลิก/ไฟฟ้า) Operate testing machine (hydraulic/electric) | ไฟฟ้าดูด / น้ำมันไฮดรอลิกแรงดันสูงรั่วหรือสายแตก Electric shock; high-pressure hydraulic leak/burst | ไฟดูด, น้ำมันฉีดเข้าผิวหนัง/ตา Electrocution, oil injection injury | 2 | 4 |  | ต่อสายดิน/RCD, ตรวจสายไฮดรอลิกก่อนใช้, ไม่ใช้เกินพิกัดเครื่อง, บำรุงรักษาตามรอบ Earth/RCD, inspect hydraulic hoses, stay within machine rating, scheduled maintenance | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 4 |  | ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
4 | ขณะให้แรงจนชิ้นงานวิบัติ (เสียงดัง) During loading to failure (loud noise) | เสียงดังจากการแตกหัก/การปลดแรง Loud noise at fracture | สูญเสียการได้ยินชั่วคราว/รำคาญ Temporary hearing loss | 3 | 2 |  | สวมที่อุดหูเมื่อทดสอบชิ้นงานกำลังสูง, จำกัดจำนวนคนรอบเครื่อง Wear ear plugs for high-load tests, limit people near machine | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 2 | 1 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
5 | ทำความสะอาดและจัดเก็บชิ้นงานหลังทดสอบ Clean up & store specimens after test | เศษวัสดุคม/ชิ้นงานหักหล่น Sharp debris, dropped broken pieces | บาดมือ, ของหล่นทับเท้า Cuts, foot injury | 2 | 2 |  | ปิดเครื่องก่อนเก็บชิ้นงาน, เก็บเศษด้วยแปรง ไม่ใช้มือเปล่า, ทิ้งในภาชนะที่กำหนด Power off first, sweep debris (not bare hands), dispose in bins | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 2 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
6 | ทดสอบแรงดึงเหล็กเสริม / reinforcing steel จนชิ้นงานขาด Tensile test of เหล็กเสริม / reinforcing steel to fracture | ชิ้นงานขาดทันทีหลังคอคอด ชิ้นส่วน/หัวจับดีดกลับ Sudden fracture after necking; recoil of parts | ชิ้นส่วนกระเด็น บาดเจ็บ/ตา Flying fragments, injury/eye | 3 | 3 |  | ปิดฝาครอบบริเวณทดสอบ, ไม่เอามือ/หน้าเข้าใกล้ขณะใกล้วิบัติ, สวมแว่น/กระบังหน้า Keep guard closed, keep hands/face clear near failure, eye/face protection | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 3 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ

## T04
T04: แรงอัดไม้ T04: Compressive Test of Timber
อุปกรณ์/สถานี: เครื่อง UTM + แท่นกด ¦ เอกสารอ้างอิง: ESPREL (วช.), ABET EAC Criterion 6, JSA/JHA
ลำดับ No. | ขั้นตอนการทำงาน Task Step | อันตราย / เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ Hazard / Undesired Event | ผลที่อาจตามมา Potential Consequence | โอกาส L | ความรุนแรง S | ความเสี่ยง R=L×S | มาตรการควบคุม Control Measures | อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) | โอกาส L | ความรุนแรง S | ความเสี่ยง R=L×S | ผู้รับผิดชอบ Responsible
1 | เคลื่อนย้าย/จัดเตรียมชิ้นทดสอบ (เหล็กเส้น แผ่นเหล็ก ไม้ อิฐ) Move & prepare specimens (rebar, steel, timber, brick) | ยกของหนัก ท่าทางไม่ถูกต้อง / ขอบคม ครีบโลหะ Manual handling; sharp edges & burrs | ปวดหลัง, บาดมือ Back strain, hand cuts | 3 | 2 |  | ยก 2 คนหากหนัก ย่อเข่าหลังตรง, ใช้รถเข็น, ลบครีบ/สวมถุงมือ, จัดวางเป็นระเบียบ Team lift, trolley, deburr, gloves, good housekeeping | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 2 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
2 | ติดตั้งชิ้นงานเข้าหัวจับ/แท่นกด และเลื่อนครอสเฮด Mount specimen in grips/platens; move crosshead | มือ/นิ้วถูกหนีบที่หัวจับ แท่นกด หรือครอสเฮดเลื่อน Pinch/crush at grips, platens, moving crosshead | นิ้ว-มือถูกบด บาดเจ็บสาหัส Fingers/hands crushed | 3 | 4 |  | มือพ้นจุดหนีบก่อนเดินเครื่อง, เดินครอสเฮดด้วยความเร็วต่ำ, มีปุ่มหยุดฉุกเฉิน (E-stop), หนึ่งคนคุมแผงควบคุม Hands clear before motion, jog at low speed, E-stop available, single operator at controls | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 4 |  | ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
3 | เปิด/ใช้งานเครื่องทดสอบ (ระบบไฮดรอลิก/ไฟฟ้า) Operate testing machine (hydraulic/electric) | ไฟฟ้าดูด / น้ำมันไฮดรอลิกแรงดันสูงรั่วหรือสายแตก Electric shock; high-pressure hydraulic leak/burst | ไฟดูด, น้ำมันฉีดเข้าผิวหนัง/ตา Electrocution, oil injection injury | 2 | 4 |  | ต่อสายดิน/RCD, ตรวจสายไฮดรอลิกก่อนใช้, ไม่ใช้เกินพิกัดเครื่อง, บำรุงรักษาตามรอบ Earth/RCD, inspect hydraulic hoses, stay within machine rating, scheduled maintenance | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 4 |  | ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
4 | ขณะให้แรงจนชิ้นงานวิบัติ (เสียงดัง) During loading to failure (loud noise) | เสียงดังจากการแตกหัก/การปลดแรง Loud noise at fracture | สูญเสียการได้ยินชั่วคราว/รำคาญ Temporary hearing loss | 3 | 2 |  | สวมที่อุดหูเมื่อทดสอบชิ้นงานกำลังสูง, จำกัดจำนวนคนรอบเครื่อง Wear ear plugs for high-load tests, limit people near machine | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 2 | 1 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
5 | ทำความสะอาดและจัดเก็บชิ้นงานหลังทดสอบ Clean up & store specimens after test | เศษวัสดุคม/ชิ้นงานหักหล่น Sharp debris, dropped broken pieces | บาดมือ, ของหล่นทับเท้า Cuts, foot injury | 2 | 2 |  | ปิดเครื่องก่อนเก็บชิ้นงาน, เก็บเศษด้วยแปรง ไม่ใช้มือเปล่า, ทิ้งในภาชนะที่กำหนด Power off first, sweep debris (not bare hands), dispose in bins | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 2 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
6 | ทดสอบแรงอัดไม้ / timber Compressive test of ไม้ / timber | ชิ้นงานวิบัติ/โก่งเดาะ เศษกระเด็น Crushing/buckling failure, fragments | เศษวัสดุกระเด็นเข้าตา/ผิวหนัง Fragments to eyes/skin | 3 | 3 |  | ใช้ตู้/แผงครอบกันเศษรอบแท่นกด, ยืนห่าง, สวมแว่น/กระบังหน้า, ไม่ยืนก้มดูใกล้ชิ้นงาน Fragment guard/cage around platens, stand back, eye/face shield, no close viewing | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 3 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ

## T05
T05: แรงอัดเหล็กโครงสร้าง T05: Compressive Test of Structural Steel
อุปกรณ์/สถานี: เครื่อง UTM + แท่นกด ¦ เอกสารอ้างอิง: ESPREL (วช.), ABET EAC Criterion 6, JSA/JHA
ลำดับ No. | ขั้นตอนการทำงาน Task Step | อันตราย / เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ Hazard / Undesired Event | ผลที่อาจตามมา Potential Consequence | โอกาส L | ความรุนแรง S | ความเสี่ยง R=L×S | มาตรการควบคุม Control Measures | อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) | โอกาส L | ความรุนแรง S | ความเสี่ยง R=L×S | ผู้รับผิดชอบ Responsible
1 | เคลื่อนย้าย/จัดเตรียมชิ้นทดสอบ (เหล็กเส้น แผ่นเหล็ก ไม้ อิฐ) Move & prepare specimens (rebar, steel, timber, brick) | ยกของหนัก ท่าทางไม่ถูกต้อง / ขอบคม ครีบโลหะ Manual handling; sharp edges & burrs | ปวดหลัง, บาดมือ Back strain, hand cuts | 3 | 2 |  | ยก 2 คนหากหนัก ย่อเข่าหลังตรง, ใช้รถเข็น, ลบครีบ/สวมถุงมือ, จัดวางเป็นระเบียบ Team lift, trolley, deburr, gloves, good housekeeping | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 2 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
2 | ติดตั้งชิ้นงานเข้าหัวจับ/แท่นกด และเลื่อนครอสเฮด Mount specimen in grips/platens; move crosshead | มือ/นิ้วถูกหนีบที่หัวจับ แท่นกด หรือครอสเฮดเลื่อน Pinch/crush at grips, platens, moving crosshead | นิ้ว-มือถูกบด บาดเจ็บสาหัส Fingers/hands crushed | 3 | 4 |  | มือพ้นจุดหนีบก่อนเดินเครื่อง, เดินครอสเฮดด้วยความเร็วต่ำ, มีปุ่มหยุดฉุกเฉิน (E-stop), หนึ่งคนคุมแผงควบคุม Hands clear before motion, jog at low speed, E-stop available, single operator at controls | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 4 |  | ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
3 | เปิด/ใช้งานเครื่องทดสอบ (ระบบไฮดรอลิก/ไฟฟ้า) Operate testing machine (hydraulic/electric) | ไฟฟ้าดูด / น้ำมันไฮดรอลิกแรงดันสูงรั่วหรือสายแตก Electric shock; high-pressure hydraulic leak/burst | ไฟดูด, น้ำมันฉีดเข้าผิวหนัง/ตา Electrocution, oil injection injury | 2 | 4 |  | ต่อสายดิน/RCD, ตรวจสายไฮดรอลิกก่อนใช้, ไม่ใช้เกินพิกัดเครื่อง, บำรุงรักษาตามรอบ Earth/RCD, inspect hydraulic hoses, stay within machine rating, scheduled maintenance | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 4 |  | ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
4 | ขณะให้แรงจนชิ้นงานวิบัติ (เสียงดัง) During loading to failure (loud noise) | เสียงดังจากการแตกหัก/การปลดแรง Loud noise at fracture | สูญเสียการได้ยินชั่วคราว/รำคาญ Temporary hearing loss | 3 | 2 |  | สวมที่อุดหูเมื่อทดสอบชิ้นงานกำลังสูง, จำกัดจำนวนคนรอบเครื่อง Wear ear plugs for high-load tests, limit people near machine | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 2 | 1 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
5 | ทำความสะอาดและจัดเก็บชิ้นงานหลังทดสอบ Clean up & store specimens after test | เศษวัสดุคม/ชิ้นงานหักหล่น Sharp debris, dropped broken pieces | บาดมือ, ของหล่นทับเท้า Cuts, foot injury | 2 | 2 |  | ปิดเครื่องก่อนเก็บชิ้นงาน, เก็บเศษด้วยแปรง ไม่ใช้มือเปล่า, ทิ้งในภาชนะที่กำหนด Power off first, sweep debris (not bare hands), dispose in bins | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 2 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
6 | ทดสอบแรงอัดเหล็กโครงสร้าง / structural steel Compressive test of เหล็กโครงสร้าง / structural steel | ชิ้นงานวิบัติ/โก่งเดาะ เศษกระเด็น Crushing/buckling failure, fragments | เศษวัสดุกระเด็นเข้าตา/ผิวหนัง Fragments to eyes/skin | 3 | 3 |  | ใช้ตู้/แผงครอบกันเศษรอบแท่นกด, ยืนห่าง, สวมแว่น/กระบังหน้า, ไม่ยืนก้มดูใกล้ชิ้นงาน Fragment guard/cage around platens, stand back, eye/face shield, no close viewing | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 3 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ

## T06
T06: แรงดัดไม้ T06: Bending Test of Timber
อุปกรณ์/สถานี: เครื่อง UTM + ชุดดัด 3 จุด ¦ เอกสารอ้างอิง: ESPREL (วช.), ABET EAC Criterion 6, JSA/JHA
ลำดับ No. | ขั้นตอนการทำงาน Task Step | อันตราย / เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ Hazard / Undesired Event | ผลที่อาจตามมา Potential Consequence | โอกาส L | ความรุนแรง S | ความเสี่ยง R=L×S | มาตรการควบคุม Control Measures | อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) | โอกาส L | ความรุนแรง S | ความเสี่ยง R=L×S | ผู้รับผิดชอบ Responsible
1 | เคลื่อนย้าย/จัดเตรียมชิ้นทดสอบ (เหล็กเส้น แผ่นเหล็ก ไม้ อิฐ) Move & prepare specimens (rebar, steel, timber, brick) | ยกของหนัก ท่าทางไม่ถูกต้อง / ขอบคม ครีบโลหะ Manual handling; sharp edges & burrs | ปวดหลัง, บาดมือ Back strain, hand cuts | 3 | 2 |  | ยก 2 คนหากหนัก ย่อเข่าหลังตรง, ใช้รถเข็น, ลบครีบ/สวมถุงมือ, จัดวางเป็นระเบียบ Team lift, trolley, deburr, gloves, good housekeeping | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 2 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
2 | ติดตั้งชิ้นงานเข้าหัวจับ/แท่นกด และเลื่อนครอสเฮด Mount specimen in grips/platens; move crosshead | มือ/นิ้วถูกหนีบที่หัวจับ แท่นกด หรือครอสเฮดเลื่อน Pinch/crush at grips, platens, moving crosshead | นิ้ว-มือถูกบด บาดเจ็บสาหัส Fingers/hands crushed | 3 | 4 |  | มือพ้นจุดหนีบก่อนเดินเครื่อง, เดินครอสเฮดด้วยความเร็วต่ำ, มีปุ่มหยุดฉุกเฉิน (E-stop), หนึ่งคนคุมแผงควบคุม Hands clear before motion, jog at low speed, E-stop available, single operator at controls | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 4 |  | ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
3 | เปิด/ใช้งานเครื่องทดสอบ (ระบบไฮดรอลิก/ไฟฟ้า) Operate testing machine (hydraulic/electric) | ไฟฟ้าดูด / น้ำมันไฮดรอลิกแรงดันสูงรั่วหรือสายแตก Electric shock; high-pressure hydraulic leak/burst | ไฟดูด, น้ำมันฉีดเข้าผิวหนัง/ตา Electrocution, oil injection injury | 2 | 4 |  | ต่อสายดิน/RCD, ตรวจสายไฮดรอลิกก่อนใช้, ไม่ใช้เกินพิกัดเครื่อง, บำรุงรักษาตามรอบ Earth/RCD, inspect hydraulic hoses, stay within machine rating, scheduled maintenance | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 4 |  | ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
4 | ขณะให้แรงจนชิ้นงานวิบัติ (เสียงดัง) During loading to failure (loud noise) | เสียงดังจากการแตกหัก/การปลดแรง Loud noise at fracture | สูญเสียการได้ยินชั่วคราว/รำคาญ Temporary hearing loss | 3 | 2 |  | สวมที่อุดหูเมื่อทดสอบชิ้นงานกำลังสูง, จำกัดจำนวนคนรอบเครื่อง Wear ear plugs for high-load tests, limit people near machine | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 2 | 1 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
5 | ทำความสะอาดและจัดเก็บชิ้นงานหลังทดสอบ Clean up & store specimens after test | เศษวัสดุคม/ชิ้นงานหักหล่น Sharp debris, dropped broken pieces | บาดมือ, ของหล่นทับเท้า Cuts, foot injury | 2 | 2 |  | ปิดเครื่องก่อนเก็บชิ้นงาน, เก็บเศษด้วยแปรง ไม่ใช้มือเปล่า, ทิ้งในภาชนะที่กำหนด Power off first, sweep debris (not bare hands), dispose in bins | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 2 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
6 | ทดสอบแรงดัดไม้ / timber (จุดรองรับ/หัวกด) Bending test of ไม้ / timber (supports/loading nose) | ชิ้นงานหักดีดกลับหรือหล่นจากจุดรองรับ, มือหนีบที่หัวกด Specimen springs back/falls; pinch at loading nose | ชิ้นหล่นทับ/ดีดใส่, นิ้วหนีบ Struck/pinched | 2 | 3 |  | ยึดจุดรองรับมั่นคง, มือพ้นแนวกด, มีถาด/ตาข่ายรองรับชิ้นที่หัก, สวมแว่น Secure supports, hands clear, catch tray/net, eye protection | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 2 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ

## T07
T07: แรงดัดเหล็กโครงสร้าง T07: Bending Test of Structural Steel
อุปกรณ์/สถานี: เครื่อง UTM + ชุดดัด ¦ เอกสารอ้างอิง: ESPREL (วช.), ABET EAC Criterion 6, JSA/JHA
ลำดับ No. | ขั้นตอนการทำงาน Task Step | อันตราย / เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ Hazard / Undesired Event | ผลที่อาจตามมา Potential Consequence | โอกาส L | ความรุนแรง S | ความเสี่ยง R=L×S | มาตรการควบคุม Control Measures | อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) | โอกาส L | ความรุนแรง S | ความเสี่ยง R=L×S | ผู้รับผิดชอบ Responsible
1 | เคลื่อนย้าย/จัดเตรียมชิ้นทดสอบ (เหล็กเส้น แผ่นเหล็ก ไม้ อิฐ) Move & prepare specimens (rebar, steel, timber, brick) | ยกของหนัก ท่าทางไม่ถูกต้อง / ขอบคม ครีบโลหะ Manual handling; sharp edges & burrs | ปวดหลัง, บาดมือ Back strain, hand cuts | 3 | 2 |  | ยก 2 คนหากหนัก ย่อเข่าหลังตรง, ใช้รถเข็น, ลบครีบ/สวมถุงมือ, จัดวางเป็นระเบียบ Team lift, trolley, deburr, gloves, good housekeeping | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 2 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
2 | ติดตั้งชิ้นงานเข้าหัวจับ/แท่นกด และเลื่อนครอสเฮด Mount specimen in grips/platens; move crosshead | มือ/นิ้วถูกหนีบที่หัวจับ แท่นกด หรือครอสเฮดเลื่อน Pinch/crush at grips, platens, moving crosshead | นิ้ว-มือถูกบด บาดเจ็บสาหัส Fingers/hands crushed | 3 | 4 |  | มือพ้นจุดหนีบก่อนเดินเครื่อง, เดินครอสเฮดด้วยความเร็วต่ำ, มีปุ่มหยุดฉุกเฉิน (E-stop), หนึ่งคนคุมแผงควบคุม Hands clear before motion, jog at low speed, E-stop available, single operator at controls | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 4 |  | ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
3 | เปิด/ใช้งานเครื่องทดสอบ (ระบบไฮดรอลิก/ไฟฟ้า) Operate testing machine (hydraulic/electric) | ไฟฟ้าดูด / น้ำมันไฮดรอลิกแรงดันสูงรั่วหรือสายแตก Electric shock; high-pressure hydraulic leak/burst | ไฟดูด, น้ำมันฉีดเข้าผิวหนัง/ตา Electrocution, oil injection injury | 2 | 4 |  | ต่อสายดิน/RCD, ตรวจสายไฮดรอลิกก่อนใช้, ไม่ใช้เกินพิกัดเครื่อง, บำรุงรักษาตามรอบ Earth/RCD, inspect hydraulic hoses, stay within machine rating, scheduled maintenance | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 4 |  | ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
4 | ขณะให้แรงจนชิ้นงานวิบัติ (เสียงดัง) During loading to failure (loud noise) | เสียงดังจากการแตกหัก/การปลดแรง Loud noise at fracture | สูญเสียการได้ยินชั่วคราว/รำคาญ Temporary hearing loss | 3 | 2 |  | สวมที่อุดหูเมื่อทดสอบชิ้นงานกำลังสูง, จำกัดจำนวนคนรอบเครื่อง Wear ear plugs for high-load tests, limit people near machine | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 2 | 1 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
5 | ทำความสะอาดและจัดเก็บชิ้นงานหลังทดสอบ Clean up & store specimens after test | เศษวัสดุคม/ชิ้นงานหักหล่น Sharp debris, dropped broken pieces | บาดมือ, ของหล่นทับเท้า Cuts, foot injury | 2 | 2 |  | ปิดเครื่องก่อนเก็บชิ้นงาน, เก็บเศษด้วยแปรง ไม่ใช้มือเปล่า, ทิ้งในภาชนะที่กำหนด Power off first, sweep debris (not bare hands), dispose in bins | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 2 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
6 | ทดสอบแรงดัดเหล็กโครงสร้าง / structural steel (จุดรองรับ/หัวกด) Bending test of เหล็กโครงสร้าง / structural steel (supports/loading nose) | ชิ้นงานหักดีดกลับหรือหล่นจากจุดรองรับ, มือหนีบที่หัวกด Specimen springs back/falls; pinch at loading nose | ชิ้นหล่นทับ/ดีดใส่, นิ้วหนีบ Struck/pinched | 2 | 3 |  | ยึดจุดรองรับมั่นคง, มือพ้นแนวกด, มีถาด/ตาข่ายรองรับชิ้นที่หัก, สวมแว่น Secure supports, hands clear, catch tray/net, eye protection | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 2 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ

## T08
T08: แรงอัดและการดูดซึมของอิฐ T08: Compressive & Absorption Test of Brick
อุปกรณ์/สถานี: เครื่อง UTM + เตาอบ + ถังแช่น้ำ ¦ เอกสารอ้างอิง: ESPREL (วช.), ABET EAC Criterion 6, JSA/JHA
ลำดับ No. | ขั้นตอนการทำงาน Task Step | อันตราย / เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ Hazard / Undesired Event | ผลที่อาจตามมา Potential Consequence | โอกาส L | ความรุนแรง S | ความเสี่ยง R=L×S | มาตรการควบคุม Control Measures | อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) | โอกาส L | ความรุนแรง S | ความเสี่ยง R=L×S | ผู้รับผิดชอบ Responsible
1 | เคลื่อนย้าย/จัดเตรียมชิ้นทดสอบ (เหล็กเส้น แผ่นเหล็ก ไม้ อิฐ) Move & prepare specimens (rebar, steel, timber, brick) | ยกของหนัก ท่าทางไม่ถูกต้อง / ขอบคม ครีบโลหะ Manual handling; sharp edges & burrs | ปวดหลัง, บาดมือ Back strain, hand cuts | 3 | 2 |  | ยก 2 คนหากหนัก ย่อเข่าหลังตรง, ใช้รถเข็น, ลบครีบ/สวมถุงมือ, จัดวางเป็นระเบียบ Team lift, trolley, deburr, gloves, good housekeeping | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 2 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
2 | ติดตั้งชิ้นงานเข้าหัวจับ/แท่นกด และเลื่อนครอสเฮด Mount specimen in grips/platens; move crosshead | มือ/นิ้วถูกหนีบที่หัวจับ แท่นกด หรือครอสเฮดเลื่อน Pinch/crush at grips, platens, moving crosshead | นิ้ว-มือถูกบด บาดเจ็บสาหัส Fingers/hands crushed | 3 | 4 |  | มือพ้นจุดหนีบก่อนเดินเครื่อง, เดินครอสเฮดด้วยความเร็วต่ำ, มีปุ่มหยุดฉุกเฉิน (E-stop), หนึ่งคนคุมแผงควบคุม Hands clear before motion, jog at low speed, E-stop available, single operator at controls | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 4 |  | ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
3 | เปิด/ใช้งานเครื่องทดสอบ (ระบบไฮดรอลิก/ไฟฟ้า) Operate testing machine (hydraulic/electric) | ไฟฟ้าดูด / น้ำมันไฮดรอลิกแรงดันสูงรั่วหรือสายแตก Electric shock; high-pressure hydraulic leak/burst | ไฟดูด, น้ำมันฉีดเข้าผิวหนัง/ตา Electrocution, oil injection injury | 2 | 4 |  | ต่อสายดิน/RCD, ตรวจสายไฮดรอลิกก่อนใช้, ไม่ใช้เกินพิกัดเครื่อง, บำรุงรักษาตามรอบ Earth/RCD, inspect hydraulic hoses, stay within machine rating, scheduled maintenance | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 4 |  | ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
4 | ขณะให้แรงจนชิ้นงานวิบัติ (เสียงดัง) During loading to failure (loud noise) | เสียงดังจากการแตกหัก/การปลดแรง Loud noise at fracture | สูญเสียการได้ยินชั่วคราว/รำคาญ Temporary hearing loss | 3 | 2 |  | สวมที่อุดหูเมื่อทดสอบชิ้นงานกำลังสูง, จำกัดจำนวนคนรอบเครื่อง Wear ear plugs for high-load tests, limit people near machine | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 2 | 1 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
5 | ทำความสะอาดและจัดเก็บชิ้นงานหลังทดสอบ Clean up & store specimens after test | เศษวัสดุคม/ชิ้นงานหักหล่น Sharp debris, dropped broken pieces | บาดมือ, ของหล่นทับเท้า Cuts, foot injury | 2 | 2 |  | ปิดเครื่องก่อนเก็บชิ้นงาน, เก็บเศษด้วยแปรง ไม่ใช้มือเปล่า, ทิ้งในภาชนะที่กำหนด Power off first, sweep debris (not bare hands), dispose in bins | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 2 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
6 | ทดสอบแรงอัดอิฐ / brick Compressive test of อิฐ / brick | ชิ้นงานแตกระเบิด เศษกระเด็นแรง (วัสดุเปราะ) Brittle explosive failure, flying fragments | เศษวัสดุกระเด็นเข้าตา/ผิวหนัง Fragments to eyes/skin | 3 | 4 |  | ใช้ตู้/แผงครอบกันเศษรอบแท่นกด, ยืนห่าง, สวมแว่น/กระบังหน้า, ไม่ยืนก้มดูใกล้ชิ้นงาน Fragment guard/cage around platens, stand back, eye/face shield, no close viewing | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 4 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
7 | อบแห้งอิฐในเตาอบ (~110°C) และแช่น้ำเพื่อหาการดูดซึม Oven-dry brick (~110°C) and water soak for absorption | พื้นผิวร้อนจากเตาอบ; น้ำหก พื้นลื่น Hot oven surfaces; water spill, slippery floor | ผิวหนังลวก, ลื่นล้ม Burns, slips | 2 | 2 |  | ใช้ถุงมือกันความร้อน/คีมคีบหยิบอิฐ, เปิดเตาให้คลายร้อน, เช็ดน้ำที่หก, ป้ายพื้นลื่น Heat gloves/tongs, let oven cool, wipe spills, wet-floor sign | ถุงมือกันความร้อน, แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 2 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ

## T09
T09: แรงดึงและการฉีกขาดของไม้ T09: Tensile & Tearing Test of Timber
อุปกรณ์/สถานี: เครื่อง UTM + หัวจับไม้ ¦ เอกสารอ้างอิง: ESPREL (วช.), ABET EAC Criterion 6, JSA/JHA
ลำดับ No. | ขั้นตอนการทำงาน Task Step | อันตราย / เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ Hazard / Undesired Event | ผลที่อาจตามมา Potential Consequence | โอกาส L | ความรุนแรง S | ความเสี่ยง R=L×S | มาตรการควบคุม Control Measures | อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) | โอกาส L | ความรุนแรง S | ความเสี่ยง R=L×S | ผู้รับผิดชอบ Responsible
1 | เคลื่อนย้าย/จัดเตรียมชิ้นทดสอบ (เหล็กเส้น แผ่นเหล็ก ไม้ อิฐ) Move & prepare specimens (rebar, steel, timber, brick) | ยกของหนัก ท่าทางไม่ถูกต้อง / ขอบคม ครีบโลหะ Manual handling; sharp edges & burrs | ปวดหลัง, บาดมือ Back strain, hand cuts | 3 | 2 |  | ยก 2 คนหากหนัก ย่อเข่าหลังตรง, ใช้รถเข็น, ลบครีบ/สวมถุงมือ, จัดวางเป็นระเบียบ Team lift, trolley, deburr, gloves, good housekeeping | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 2 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
2 | ติดตั้งชิ้นงานเข้าหัวจับ/แท่นกด และเลื่อนครอสเฮด Mount specimen in grips/platens; move crosshead | มือ/นิ้วถูกหนีบที่หัวจับ แท่นกด หรือครอสเฮดเลื่อน Pinch/crush at grips, platens, moving crosshead | นิ้ว-มือถูกบด บาดเจ็บสาหัส Fingers/hands crushed | 3 | 4 |  | มือพ้นจุดหนีบก่อนเดินเครื่อง, เดินครอสเฮดด้วยความเร็วต่ำ, มีปุ่มหยุดฉุกเฉิน (E-stop), หนึ่งคนคุมแผงควบคุม Hands clear before motion, jog at low speed, E-stop available, single operator at controls | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 4 |  | ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
3 | เปิด/ใช้งานเครื่องทดสอบ (ระบบไฮดรอลิก/ไฟฟ้า) Operate testing machine (hydraulic/electric) | ไฟฟ้าดูด / น้ำมันไฮดรอลิกแรงดันสูงรั่วหรือสายแตก Electric shock; high-pressure hydraulic leak/burst | ไฟดูด, น้ำมันฉีดเข้าผิวหนัง/ตา Electrocution, oil injection injury | 2 | 4 |  | ต่อสายดิน/RCD, ตรวจสายไฮดรอลิกก่อนใช้, ไม่ใช้เกินพิกัดเครื่อง, บำรุงรักษาตามรอบ Earth/RCD, inspect hydraulic hoses, stay within machine rating, scheduled maintenance | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 4 |  | ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
4 | ขณะให้แรงจนชิ้นงานวิบัติ (เสียงดัง) During loading to failure (loud noise) | เสียงดังจากการแตกหัก/การปลดแรง Loud noise at fracture | สูญเสียการได้ยินชั่วคราว/รำคาญ Temporary hearing loss | 3 | 2 |  | สวมที่อุดหูเมื่อทดสอบชิ้นงานกำลังสูง, จำกัดจำนวนคนรอบเครื่อง Wear ear plugs for high-load tests, limit people near machine | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 2 | 1 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
5 | ทำความสะอาดและจัดเก็บชิ้นงานหลังทดสอบ Clean up & store specimens after test | เศษวัสดุคม/ชิ้นงานหักหล่น Sharp debris, dropped broken pieces | บาดมือ, ของหล่นทับเท้า Cuts, foot injury | 2 | 2 |  | ปิดเครื่องก่อนเก็บชิ้นงาน, เก็บเศษด้วยแปรง ไม่ใช้มือเปล่า, ทิ้งในภาชนะที่กำหนด Power off first, sweep debris (not bare hands), dispose in bins | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 2 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
6 | ทดสอบแรงดึงไม้ / timber จนชิ้นงานขาด Tensile test of ไม้ / timber to fracture | ชิ้นงานขาดทันทีหลังคอคอด ชิ้นส่วน/หัวจับดีดกลับ Sudden fracture after necking; recoil of parts | ชิ้นส่วนกระเด็น บาดเจ็บ/ตา Flying fragments, injury/eye | 3 | 3 |  | ปิดฝาครอบบริเวณทดสอบ, ไม่เอามือ/หน้าเข้าใกล้ขณะใกล้วิบัติ, สวมแว่น/กระบังหน้า Keep guard closed, keep hands/face clear near failure, eye/face protection | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 3 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ

## T10
T10: กำลังเฉือนของไม้ T10: Shear Strength Test of Timber
อุปกรณ์/สถานี: เครื่อง UTM + ฟิกซ์เจอร์เฉือน ¦ เอกสารอ้างอิง: ESPREL (วช.), ABET EAC Criterion 6, JSA/JHA
ลำดับ No. | ขั้นตอนการทำงาน Task Step | อันตราย / เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ Hazard / Undesired Event | ผลที่อาจตามมา Potential Consequence | โอกาส L | ความรุนแรง S | ความเสี่ยง R=L×S | มาตรการควบคุม Control Measures | อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) | โอกาส L | ความรุนแรง S | ความเสี่ยง R=L×S | ผู้รับผิดชอบ Responsible
1 | เคลื่อนย้าย/จัดเตรียมชิ้นทดสอบ (เหล็กเส้น แผ่นเหล็ก ไม้ อิฐ) Move & prepare specimens (rebar, steel, timber, brick) | ยกของหนัก ท่าทางไม่ถูกต้อง / ขอบคม ครีบโลหะ Manual handling; sharp edges & burrs | ปวดหลัง, บาดมือ Back strain, hand cuts | 3 | 2 |  | ยก 2 คนหากหนัก ย่อเข่าหลังตรง, ใช้รถเข็น, ลบครีบ/สวมถุงมือ, จัดวางเป็นระเบียบ Team lift, trolley, deburr, gloves, good housekeeping | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 2 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
2 | ติดตั้งชิ้นงานเข้าหัวจับ/แท่นกด และเลื่อนครอสเฮด Mount specimen in grips/platens; move crosshead | มือ/นิ้วถูกหนีบที่หัวจับ แท่นกด หรือครอสเฮดเลื่อน Pinch/crush at grips, platens, moving crosshead | นิ้ว-มือถูกบด บาดเจ็บสาหัส Fingers/hands crushed | 3 | 4 |  | มือพ้นจุดหนีบก่อนเดินเครื่อง, เดินครอสเฮดด้วยความเร็วต่ำ, มีปุ่มหยุดฉุกเฉิน (E-stop), หนึ่งคนคุมแผงควบคุม Hands clear before motion, jog at low speed, E-stop available, single operator at controls | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 4 |  | ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
3 | เปิด/ใช้งานเครื่องทดสอบ (ระบบไฮดรอลิก/ไฟฟ้า) Operate testing machine (hydraulic/electric) | ไฟฟ้าดูด / น้ำมันไฮดรอลิกแรงดันสูงรั่วหรือสายแตก Electric shock; high-pressure hydraulic leak/burst | ไฟดูด, น้ำมันฉีดเข้าผิวหนัง/ตา Electrocution, oil injection injury | 2 | 4 |  | ต่อสายดิน/RCD, ตรวจสายไฮดรอลิกก่อนใช้, ไม่ใช้เกินพิกัดเครื่อง, บำรุงรักษาตามรอบ Earth/RCD, inspect hydraulic hoses, stay within machine rating, scheduled maintenance | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 4 |  | ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
4 | ขณะให้แรงจนชิ้นงานวิบัติ (เสียงดัง) During loading to failure (loud noise) | เสียงดังจากการแตกหัก/การปลดแรง Loud noise at fracture | สูญเสียการได้ยินชั่วคราว/รำคาญ Temporary hearing loss | 3 | 2 |  | สวมที่อุดหูเมื่อทดสอบชิ้นงานกำลังสูง, จำกัดจำนวนคนรอบเครื่อง Wear ear plugs for high-load tests, limit people near machine | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 2 | 1 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
5 | ทำความสะอาดและจัดเก็บชิ้นงานหลังทดสอบ Clean up & store specimens after test | เศษวัสดุคม/ชิ้นงานหักหล่น Sharp debris, dropped broken pieces | บาดมือ, ของหล่นทับเท้า Cuts, foot injury | 2 | 2 |  | ปิดเครื่องก่อนเก็บชิ้นงาน, เก็บเศษด้วยแปรง ไม่ใช้มือเปล่า, ทิ้งในภาชนะที่กำหนด Power off first, sweep debris (not bare hands), dispose in bins | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 2 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
6 | ทดสอบแรงเฉือนไม้ (ชุดฟิกซ์เจอร์เฉือน) Shear strength test of timber (shear fixture) | ชิ้นไม้แยก/แตกกระเด็น, มือหนีบฟิกซ์เจอร์ Timber splits/ejects; pinch in fixture | เศษไม้กระเด็น, นิ้วหนีบ Wood fragments, pinch | 2 | 2 |  | ติดตั้งฟิกซ์เจอร์ให้แน่น, มือพ้นจุดหนีบ, สวมแว่น Seat fixture securely, hands clear, eye protection | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 2 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ

## T11
T11: แรงกระแทกไม้ / รอยต่อสลักเกลียว T11: Impact Test of Timber / Bolt Joint Test
อุปกรณ์/สถานี: เครื่องทดสอบแรงกระแทกแบบลูกตุ้ม ¦ เอกสารอ้างอิง: ESPREL (วช.), ABET EAC Criterion 6, JSA/JHA
ลำดับ No. | ขั้นตอนการทำงาน Task Step | อันตราย / เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ Hazard / Undesired Event | ผลที่อาจตามมา Potential Consequence | โอกาส L | ความรุนแรง S | ความเสี่ยง R=L×S | มาตรการควบคุม Control Measures | อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) | โอกาส L | ความรุนแรง S | ความเสี่ยง R=L×S | ผู้รับผิดชอบ Responsible
1 | เคลื่อนย้าย/จัดเตรียมชิ้นทดสอบ (เหล็กเส้น แผ่นเหล็ก ไม้ อิฐ) Move & prepare specimens (rebar, steel, timber, brick) | ยกของหนัก ท่าทางไม่ถูกต้อง / ขอบคม ครีบโลหะ Manual handling; sharp edges & burrs | ปวดหลัง, บาดมือ Back strain, hand cuts | 3 | 2 |  | ยก 2 คนหากหนัก ย่อเข่าหลังตรง, ใช้รถเข็น, ลบครีบ/สวมถุงมือ, จัดวางเป็นระเบียบ Team lift, trolley, deburr, gloves, good housekeeping | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 2 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
2 | ติดตั้งชิ้นงานเข้าหัวจับ/แท่นกด และเลื่อนครอสเฮด Mount specimen in grips/platens; move crosshead | มือ/นิ้วถูกหนีบที่หัวจับ แท่นกด หรือครอสเฮดเลื่อน Pinch/crush at grips, platens, moving crosshead | นิ้ว-มือถูกบด บาดเจ็บสาหัส Fingers/hands crushed | 3 | 4 |  | มือพ้นจุดหนีบก่อนเดินเครื่อง, เดินครอสเฮดด้วยความเร็วต่ำ, มีปุ่มหยุดฉุกเฉิน (E-stop), หนึ่งคนคุมแผงควบคุม Hands clear before motion, jog at low speed, E-stop available, single operator at controls | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 4 |  | ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
3 | เปิด/ใช้งานเครื่องทดสอบ (ระบบไฮดรอลิก/ไฟฟ้า) Operate testing machine (hydraulic/electric) | ไฟฟ้าดูด / น้ำมันไฮดรอลิกแรงดันสูงรั่วหรือสายแตก Electric shock; high-pressure hydraulic leak/burst | ไฟดูด, น้ำมันฉีดเข้าผิวหนัง/ตา Electrocution, oil injection injury | 2 | 4 |  | ต่อสายดิน/RCD, ตรวจสายไฮดรอลิกก่อนใช้, ไม่ใช้เกินพิกัดเครื่อง, บำรุงรักษาตามรอบ Earth/RCD, inspect hydraulic hoses, stay within machine rating, scheduled maintenance | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 4 |  | ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
4 | ขณะให้แรงจนชิ้นงานวิบัติ (เสียงดัง) During loading to failure (loud noise) | เสียงดังจากการแตกหัก/การปลดแรง Loud noise at fracture | สูญเสียการได้ยินชั่วคราว/รำคาญ Temporary hearing loss | 3 | 2 |  | สวมที่อุดหูเมื่อทดสอบชิ้นงานกำลังสูง, จำกัดจำนวนคนรอบเครื่อง Wear ear plugs for high-load tests, limit people near machine | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 2 | 1 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
5 | ทำความสะอาดและจัดเก็บชิ้นงานหลังทดสอบ Clean up & store specimens after test | เศษวัสดุคม/ชิ้นงานหักหล่น Sharp debris, dropped broken pieces | บาดมือ, ของหล่นทับเท้า Cuts, foot injury | 2 | 2 |  | ปิดเครื่องก่อนเก็บชิ้นงาน, เก็บเศษด้วยแปรง ไม่ใช้มือเปล่า, ทิ้งในภาชนะที่กำหนด Power off first, sweep debris (not bare hands), dispose in bins | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 2 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
6 | ทดสอบแรงกระแทกด้วยเครื่องลูกตุ้ม (pendulum) Impact test with pendulum machine | ลูกตุ้มเหวี่ยงโดนมือ/ร่างกาย หรือปลดล็อกพลาด Swinging pendulum strikes body; accidental release | ถูกตีกระแทกรุนแรง กระดูกหัก/บาดเจ็บสาหัส Severe struck-by/crush injury | 2 | 5 |  | ตรวจเขตเหวี่ยงให้โล่งก่อนปลด, ใช้สลักล็อกนิรภัย, ยืนด้านข้างไม่ใช่แนวเหวี่ยง, มีการ์ดครอบ, ปลดโดยผู้ควบคุมเท่านั้น Clear swing zone, safety lock pin, stand aside (not in swing path), guard, release by supervisor only | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 5 |  | ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
7 | เศษชิ้นทดสอบกระเด็นหลังกระแทก Broken specimen ejected after impact | ชิ้นไม้/ชิ้นงานกระเด็นด้วยความเร็ว Fragments ejected at speed | บาดเจ็บจากเศษกระเด็น/ตา Injury from flying fragments/eye | 3 | 2 |  | มีฉากกั้นด้านปล่อย, สวมแว่น/กระบังหน้า, กันผู้ชมออกนอกเขต Catch screen, eye/face shield, keep observers back | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 2 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
8 | ทดสอบรอยต่อไม้ด้วยสลักเกลียว (bolt joint) Bolt joint test with timber | มือหนีบ/ประแจลื่น ขณะขันและให้แรง Pinch / wrench slip during assembly & loading | นิ้วหนีบ, ฟกช้ำ Pinch, bruise | 2 | 2 |  | ใช้ประแจขนาดถูกต้อง, จับชิ้นงานให้มั่น, มือพ้นจุดหนีบ Correct wrench, secure specimen, hands clear | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 2 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ

## T12
T12: แรงถอนตะปู T12: Nail Withdrawal Test
อุปกรณ์/สถานี: เครื่อง UTM / ชุดถอนตะปู ¦ เอกสารอ้างอิง: ESPREL (วช.), ABET EAC Criterion 6, JSA/JHA
ลำดับ No. | ขั้นตอนการทำงาน Task Step | อันตราย / เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ Hazard / Undesired Event | ผลที่อาจตามมา Potential Consequence | โอกาส L | ความรุนแรง S | ความเสี่ยง R=L×S | มาตรการควบคุม Control Measures | อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) | โอกาส L | ความรุนแรง S | ความเสี่ยง R=L×S | ผู้รับผิดชอบ Responsible
1 | เคลื่อนย้าย/จัดเตรียมชิ้นทดสอบ (เหล็กเส้น แผ่นเหล็ก ไม้ อิฐ) Move & prepare specimens (rebar, steel, timber, brick) | ยกของหนัก ท่าทางไม่ถูกต้อง / ขอบคม ครีบโลหะ Manual handling; sharp edges & burrs | ปวดหลัง, บาดมือ Back strain, hand cuts | 3 | 2 |  | ยก 2 คนหากหนัก ย่อเข่าหลังตรง, ใช้รถเข็น, ลบครีบ/สวมถุงมือ, จัดวางเป็นระเบียบ Team lift, trolley, deburr, gloves, good housekeeping | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 2 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
2 | ติดตั้งชิ้นงานเข้าหัวจับ/แท่นกด และเลื่อนครอสเฮด Mount specimen in grips/platens; move crosshead | มือ/นิ้วถูกหนีบที่หัวจับ แท่นกด หรือครอสเฮดเลื่อน Pinch/crush at grips, platens, moving crosshead | นิ้ว-มือถูกบด บาดเจ็บสาหัส Fingers/hands crushed | 3 | 4 |  | มือพ้นจุดหนีบก่อนเดินเครื่อง, เดินครอสเฮดด้วยความเร็วต่ำ, มีปุ่มหยุดฉุกเฉิน (E-stop), หนึ่งคนคุมแผงควบคุม Hands clear before motion, jog at low speed, E-stop available, single operator at controls | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 4 |  | ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
3 | เปิด/ใช้งานเครื่องทดสอบ (ระบบไฮดรอลิก/ไฟฟ้า) Operate testing machine (hydraulic/electric) | ไฟฟ้าดูด / น้ำมันไฮดรอลิกแรงดันสูงรั่วหรือสายแตก Electric shock; high-pressure hydraulic leak/burst | ไฟดูด, น้ำมันฉีดเข้าผิวหนัง/ตา Electrocution, oil injection injury | 2 | 4 |  | ต่อสายดิน/RCD, ตรวจสายไฮดรอลิกก่อนใช้, ไม่ใช้เกินพิกัดเครื่อง, บำรุงรักษาตามรอบ Earth/RCD, inspect hydraulic hoses, stay within machine rating, scheduled maintenance | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 4 |  | ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
4 | ขณะให้แรงจนชิ้นงานวิบัติ (เสียงดัง) During loading to failure (loud noise) | เสียงดังจากการแตกหัก/การปลดแรง Loud noise at fracture | สูญเสียการได้ยินชั่วคราว/รำคาญ Temporary hearing loss | 3 | 2 |  | สวมที่อุดหูเมื่อทดสอบชิ้นงานกำลังสูง, จำกัดจำนวนคนรอบเครื่อง Wear ear plugs for high-load tests, limit people near machine | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 2 | 1 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
5 | ทำความสะอาดและจัดเก็บชิ้นงานหลังทดสอบ Clean up & store specimens after test | เศษวัสดุคม/ชิ้นงานหักหล่น Sharp debris, dropped broken pieces | บาดมือ, ของหล่นทับเท้า Cuts, foot injury | 2 | 2 |  | ปิดเครื่องก่อนเก็บชิ้นงาน, เก็บเศษด้วยแปรง ไม่ใช้มือเปล่า, ทิ้งในภาชนะที่กำหนด Power off first, sweep debris (not bare hands), dispose in bins | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 2 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
6 | ทดสอบแรงถอนตะปู Nail withdrawal test | ตะปูหลุด/ชิ้นไม้ดีดทันทีเมื่อถึงแรงสูงสุด Sudden release of nail/timber at peak load | ตะปูทิ่ม/บาด, ชิ้นไม้ดีดใส่ Puncture/cut, struck by | 2 | 2 |  | ยึดชิ้นงานให้แน่น, มือพ้นแนวดึง, สวมแว่น/ถุงมือ Clamp specimen, hands clear of pull line, eye protection & gloves | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 2 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ

## T13
T13: แรงบิดของเหล็ก T13: Torsion Test of Steel
อุปกรณ์/สถานี: เครื่องทดสอบแรงบิด ¦ เอกสารอ้างอิง: ESPREL (วช.), ABET EAC Criterion 6, JSA/JHA
ลำดับ No. | ขั้นตอนการทำงาน Task Step | อันตราย / เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ Hazard / Undesired Event | ผลที่อาจตามมา Potential Consequence | โอกาส L | ความรุนแรง S | ความเสี่ยง R=L×S | มาตรการควบคุม Control Measures | อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) | โอกาส L | ความรุนแรง S | ความเสี่ยง R=L×S | ผู้รับผิดชอบ Responsible
1 | เคลื่อนย้าย/จัดเตรียมชิ้นทดสอบ (เหล็กเส้น แผ่นเหล็ก ไม้ อิฐ) Move & prepare specimens (rebar, steel, timber, brick) | ยกของหนัก ท่าทางไม่ถูกต้อง / ขอบคม ครีบโลหะ Manual handling; sharp edges & burrs | ปวดหลัง, บาดมือ Back strain, hand cuts | 3 | 2 |  | ยก 2 คนหากหนัก ย่อเข่าหลังตรง, ใช้รถเข็น, ลบครีบ/สวมถุงมือ, จัดวางเป็นระเบียบ Team lift, trolley, deburr, gloves, good housekeeping | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 2 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
2 | ติดตั้งชิ้นงานเข้าหัวจับ/แท่นกด และเลื่อนครอสเฮด Mount specimen in grips/platens; move crosshead | มือ/นิ้วถูกหนีบที่หัวจับ แท่นกด หรือครอสเฮดเลื่อน Pinch/crush at grips, platens, moving crosshead | นิ้ว-มือถูกบด บาดเจ็บสาหัส Fingers/hands crushed | 3 | 4 |  | มือพ้นจุดหนีบก่อนเดินเครื่อง, เดินครอสเฮดด้วยความเร็วต่ำ, มีปุ่มหยุดฉุกเฉิน (E-stop), หนึ่งคนคุมแผงควบคุม Hands clear before motion, jog at low speed, E-stop available, single operator at controls | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 4 |  | ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
3 | เปิด/ใช้งานเครื่องทดสอบ (ระบบไฮดรอลิก/ไฟฟ้า) Operate testing machine (hydraulic/electric) | ไฟฟ้าดูด / น้ำมันไฮดรอลิกแรงดันสูงรั่วหรือสายแตก Electric shock; high-pressure hydraulic leak/burst | ไฟดูด, น้ำมันฉีดเข้าผิวหนัง/ตา Electrocution, oil injection injury | 2 | 4 |  | ต่อสายดิน/RCD, ตรวจสายไฮดรอลิกก่อนใช้, ไม่ใช้เกินพิกัดเครื่อง, บำรุงรักษาตามรอบ Earth/RCD, inspect hydraulic hoses, stay within machine rating, scheduled maintenance | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 4 |  | ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
4 | ขณะให้แรงจนชิ้นงานวิบัติ (เสียงดัง) During loading to failure (loud noise) | เสียงดังจากการแตกหัก/การปลดแรง Loud noise at fracture | สูญเสียการได้ยินชั่วคราว/รำคาญ Temporary hearing loss | 3 | 2 |  | สวมที่อุดหูเมื่อทดสอบชิ้นงานกำลังสูง, จำกัดจำนวนคนรอบเครื่อง Wear ear plugs for high-load tests, limit people near machine | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 2 | 1 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
5 | ทำความสะอาดและจัดเก็บชิ้นงานหลังทดสอบ Clean up & store specimens after test | เศษวัสดุคม/ชิ้นงานหักหล่น Sharp debris, dropped broken pieces | บาดมือ, ของหล่นทับเท้า Cuts, foot injury | 2 | 2 |  | ปิดเครื่องก่อนเก็บชิ้นงาน, เก็บเศษด้วยแปรง ไม่ใช้มือเปล่า, ทิ้งในภาชนะที่กำหนด Power off first, sweep debris (not bare hands), dispose in bins | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 2 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
6 | ทดสอบแรงบิดของเหล็กด้วยเครื่องทดสอบแรงบิด Torsion test of steel (torsion machine) | เพลา/ชิ้นงานหมุน และดีดหมุนเมื่อขาด, มือเข้าใกล้ส่วนหมุน Rotating shaft/specimen; recoil at fracture; hands near rotating parts | มือ-เสื้อผ้าเข้าส่วนหมุน, ชิ้นส่วนดีด Entanglement, struck by | 2 | 4 |  | มีการ์ดครอบส่วนหมุน, ไม่สวมเสื้อผ้า/ถุงมือหลวมใกล้ส่วนหมุน, มือพ้นก่อนเดินเครื่อง, ยืนห่างเมื่อใกล้วิบัติ Guard rotating parts, no loose clothing/gloves near rotation, hands clear, stand back near failure | แว่นนิรภัย/กระบังหน้า, รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก, ถุงมือ, ที่อุดหู Safety glasses/face shield, steel-toe shoes, gloves, ear plugs | 1 | 4 |  | ผู้ควบคุมปฏิบัติการ